# ROTA – STRIP & ROTA UNI - STRIP

Kód: C 1001, 25 testů v jednom balení

Kód: C 1501, 10 testů v jednom balení

Imunochromatografický diagnostický test in vitro pro rychlou detekci rotavirů ve stolici

Pouze pro in vitro použití

Pouze pro profesionální použití

I. ÚVOD

Příčinou průjmů a gastroenteritid v lidské populaci jsou viry (rotaviry, adenoviry, astroviry, Calcivirus atd.), bakterie (salmonelly a E.coli) a protozoa (cryptosporidium a giardia).

Viry jsou ve 45% příčinou průjmů u dětí mladších 1 roku. U dětí mladších 4 let jsou viry příčinou průjmů ve 40%.

Rotaviry jsou nejčastější příčinou gastroenteritid u dětí mladších 5. let. Nemoc se přenáší fekálně-orální cestou. Po třídenní inkubaci se nemoc projeví horečkou, zvracením a průjmem a trvá až 10 dní. Rotaviry se nacházejí všude po celém světě.

Rotaviry jsou příčinou průjmových onemocnění u dětí do 5 let ve 40 % případů za rok s následným úmrtím v 600.000 případech hlavně v zemích třetího světa.  Úmrtnost v zemích třetího světa je zapříčiněna hlavně dehydratací.Ačkoliv se těžké infekce vyskytují hlavně v rozvojových zemích, tak např. i v USA umírá na infekce vyvolané  rotaviry 20 - 40 dětí ročně.

Rotaviry se nacházejí všude po celém světě.

II. PRINCIP TESTU

Tento test je připraven k okamžitému použití. Na nitrocelulózovou membránu jsou navázány monoklonální protilátky specifické pro skupinu A VP6 lidských rotavirů a jsou konjugované s částicemi koloidního zlata.

Vzorek stolice musí být naředěn pufrovaným rozpouštědlem.

Po ponoření stripu do tekutého vyšetřovaného materiálu rozpuštěný konjugát i vzorek migrují kapilární vzlínavostí. Jsou-li ve vyšetřovaném materiálu přítomny příslušné  antigeny,  dochází při kontaktu s protilátkami proti rotavirům  adsorbovanými na stripu k vytvoření první červené linky.

Komplex vzorek-konjugát pokračuje v migraci  stripem, kde je navázána další složka systému – kozí sérum proti kuřecím IgY protilátkám.

Přebytek konjugátu se  na protilátku naváže a vytvoří  druhou červenou linku. Jestliže chromatografická   reakce proběhla správně,  vznikne druhá linka  i  u negativních  vzorků  a  potvrzuje validitu testu.

Strip, na kterém se vytvoří  obě červené linky je hodnocen jako pozitivní.

III. REAGENCIE A  MATERIÁLY

Rota-strip obsahuje:

a)	25 ks senzibilizovaných stripů

Každý strip je senzibilizován  myšími monoklonálními protilátkami přímo proti rotavirovým antigenům VP6 a kozím  sérem proti kuřecím IgY protilátkám. Reagencie jsou purifikovány afinitní chromatografií. Rotavirový konjugát je připraven s myšími monoklonálními protilátkami přímo proti antigenům lidských rotavirů skupiny A VP6. Protilátka je purifikována  a  konjugována s částicemi koloidního zlata. Stripy jsou uloženy v lahvičce s desikantem.

b)	Pufrované rozpouštědlo (15ml)

Pufrovaný solný roztok pH 7,5 , obsahující EDTA a NaN3 (< 0,1%), detergent a doplněk proteinů.

Materiál potřebný k provedení testu, který není součástí diagnostika:

- zkumavky 3 – 5 ml

- klička 10 ul

Doporučený materiál: Rotavirus pozitivní kontrola (možno objednat pod katal. č. C-1081)

Rota Uni-strip obsahuje:

a)	10 ks senzibilizovaných stripů

Každý strip je senzibilizován  myšími monoklonálními protilátkami přímo proti rotavirovým antigenům VP6 a kozím  sérem proti kuřecím IgY protilátkám. Reagencie jsou purifikovány afinitní chromatografií. Rotavirový konjugát je připraven s myšími monoklonálními protilátkami přímo proti antigenům lidských rotavirů skupiny A VP6. Protilátka je purifikována  a  konjugována s částicemi koloidního zlata. Stripy jsou jednotlivě uzavřeny ve fólii s desikantem.

b)	Pufrované rozpouštědlo (15ml)

Pufrovaný solný roztok pH 7,5 , obsahující EDTA a NaN3 (< 0,1%), detergent a doplněk proteinů.

c)	Zkumavky (10ks)

d)	Jednorázové kličky pro odběr vzorku (10ks)

e)	Stojánek na zkumavky (1ks)

IV. POSTUP PRÁCE

Příprava:

Pokud se testy uchovávají při teplotě 4oC je třeba před použitím test  temperovat na pokojovou teplotu.

Vzorky pacientů je třeba řádně popsat.

Vzorky musí být vyšetřeny co nejdříve po doručení.

Je nezbytné je uchovávat při teplotě 2 – 8 oC  po 24 hodin, po delší dobu při  -20 oC.

Vzorky se nemají upravovat roztoky obsahující formaldehyd nebo jeho deriváty.

Provedení:

- Do každé zkumavky se dá 0,5 ml nebo 15 kapek rozpouštědla.

- Výtěrovka obsahující vzorek se ponoří do zkumavky. Poměr rozpouštědla a vzorku má být maximálně 4 %, což odpovídá 2 x 10 l kličce.

- Vzorek se zhomogenizuje třepáním a nechá se 1-2 minuty stát.

- Diagnostický strip se ponoří do vzorku směrem, který je určen modrou šipkou.

(Aby nedošlo k rozpouštění koloidních částeček zlata v pufrovaném rozpouštědle, nesmí se strip ponořit hlouběji  než po  čárku vyznačenou pod šipkami !!!)

- Reakce proběhne během 5-10 minut, maximálně 15 minut.

Vysoce pozitivní vzorky jsou viditelné během 1-3 minut.

V. Interpretace výsledků

Výsledky jsou interpretovány následovně:

1 linka = negativní

2 linky = pozitivní

0 linka = nelze hodnotit*

*Absence kontrolní linky (horní linka) - výsledek je neplatný.  Test je nutno opakovat.

| Intenzita testovacích linek je závislá na kvantitě antigenních struktur ve vzorku. I slabá intenzita na testovacích linkách odpovídá pozitivnímu výsledku vyšetření. Nicméně test je pouze kvalitativní a nemůže být použit pro kvantitativní stanovení antigenů ve vzorku. | Rota - Strip |  | Celkem |
| --- | --- | --- | --- |
| ELISA | Pozitivní | Negativní |  |
| Pozitivní | 104 | 2 | 106 |
| Negativní | 0 | 108 | 108 |
| Celkem | 104 | 110 | 214 |

Různá intenzita kontrolní linky je akceptovatelná.

Pro uchování výsledků se stripy usuší. Po vysušení jsou zřetelné velmi jemné linky

Kontrola kvality

- Rotavirus pozitivní kontrola (C1081) se rozpustí ve 2 ml destilované vody.

- Do zkumavky se dá 0,5 ml rozpuštěné pozitivní kontroly.

- Diagnostický strip se ponoří do zkumavky směrem, který ukazuje modrá šipka.

- Během 5-10 minut, maximálně 15 minut, se musí ukázat 2 zřetelné linky.

| Titr 1/x | ELISA | Rota-Strip | Latex |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | + | + | + |
| 4 | + | + | + |
| 8 | + | + | + |
| 16 | + | + |  |
| 32 | + | + |  |
| 64 | + |  |  |
| 128 | + |  |  |
| 256 | + |  |  |

VI. Skladování a stabilita

Neotevřené balení Rota-Strip  se skladuje při 4 – 30 oC.

Doba použití je vyznačena na štítku obalu.

Neotevřené diagnostikum zůstane stabilní  při teplotě  4 –30 o C  po celou dobu použití.

Otevřené balení se uchovává v suchém prostředí při teplotě 4 – 30 o C. Při těchto skladovacích podmínkách zůstane stabilní  15 týdnů.

Rota-Strip diagnostikum (stripy a pufr) nesmí zmrznout!

VII. Zvláštní opatření

    - Test musí být proveden podle „Správné laboratorní praxe“ (SLP).

    - Rota-Strip je pouze pro použití in vitro.

    - Při práci se nesmí dotýkat prsty nitrocelulozového pásku na  stripu !

    - Při manipulaci se vzorky je vhodné používat rukavice.

    - Likvidace veškerého materiálu použitého při práci musí být provedena podle SLP.

- Reagencie z balení různých šarží se nesmí nikdy zaměňovat!

- Stripy jsou citlivé na vlhkost, lahvičky mají být otevřeny jenom na nejkratší potřebnou dobu.  Je nutno se přesvědčit, je-li v lahvičce desikant.

- Dvě slabé zelené linky na stripech označují místa absorbce protilátek.

- Pokud je extrakční pufr kontaminován bakteriemi nebo plísněmi, je nutno jej zlikvidovat.

- Kvalita diagnostika nemůže být zaručena po uplynutí exspirační doby nebo při nedodržení skladovacích podmínek.

VIII. ÚČINNOST

A.  Senzitivita a Specificita

Bylo vyšetřeno 214 vzorků stolice v diagnostické nemocniční laboratoři (Pierre Hospital, Brussels). Srovnávací testy byly provedeny v institutu Provincial d´Hygiéne et de Bactériologie du Hainaut paralelně s komerční ELISA (Eliwell Rotavirus, IMP) a latex diagnostickými testy (Virotec -Rota, Orion Diagnostics). Každý test byl proveden dle návodu výrobce.

Senzitivita:	98,1 %  (104/106)

Specifita:		100 %  (108/108)

Shoda:	99,1%  (212/214)

(N  = 214)

B. Citlivost

Míra citlivosti byla zpracována na základě retrospektivní studie s rotavirus pozitivní kontrolou.

Výsledky jsou následující:

C. Přesnost

Přesnost v rámci šarže:

Jeden rotavirus pozitivní vzorek byl  testován  15 x jednou šarží  Rota-Strip.

Paralelně s pozitivním vzorkem bylo testováno i pufrované rozpouštědlo.

Výsledky byly ve 100% správné.

Všech 15 testů  rotavirus pozitivního vzorku bylo při ředění 1:48  pozitivních.

Všech 15 testů pufrovaného rozpouštědla bylo negativních.

Přesnost mezi šaržemi:

Jeden  rotavirus-pozitivní vzorek byl testován  3x šesti různými šaržemi  Rota-Strip.

Paralelně s pozitivním vzorkem bylo testováno i pufrované rozpouštědlo.

Výsledky  byly ve 100% správné.

U všech  šesti  šarží  vyšly  rotavirus pozitivní  vzorky v ředění 1:48 pozitivně a pufrované rozpouštědlo negativně.

D. Zkřížená reaktivita

Byla provedena kontrola zkřížené reaktivity pozitivních vzorků k následujícím patogenům:

Cryptosporidium parvum

Giardia lamblia

Adenovirus A-F

Adenovirus 40/41

E. coli 0157 : H7

E. coli K99

S. thyphimurium

S.enteritidis

Entamoeba histolytica

Entemoeba dospat

Coronavirus

Výsledek byl negativní.

IX. LIMITY KITU

Výsledky testu musí být srovnávány se všemi dostupnými klinickými a laboratorními informacemi.

Pozitivní výsledek testu nezaručuje, že nejsou přítomny jiné patogeny.

Rota-stripový test je screeningový test, který se používá při akutní fázi onemocnění. Vzorky stolic, které jsou odebrané po této fázi, mohou obsahovat titry antigenů pod prahem citlivosti diagnostika.

Aktualizace: X/2007

Dodává:	Jan Krouský – DIOXO

Sídlištní 24

165 03  Praha 6 – Suchdol

tel.,fax: 220 920 656, 220 921 873

e-mail: dioxo@dioxo.cz

Výrobce:	Coris BioConcept

Rue Jean Sonet, 4 A				B – 5032 Gembloux-Belgie			Tel: +32(0)81719917

e-mail: coris.bc@skynet.be

http://www.corisbio.com